江苏食品药品职业技术学院

药学院中医四诊仪等小型设备采购项目招采文件

江苏食品药品职业技术学院需采购药学院小型设备，现对该项目进行招采，诚邀符合条件的响应人参加，具体要求如下：

- 项目概况（详细参数见附件）

项目名称：药学院中医四诊仪等小型设备采购

项目编号：JSSP2025HW080X

项目预算：14万

二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与招采项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

2、银行开户许可证或对公账户开户证明（复印件加盖单位公章，格式见附件）；

3、法定代表人身份证（复印件加盖单位公章）；

4、法定代表人授权委托书（原件加盖单位公章，格式见附件）；

5、被授权人身份证（复印件加盖单位公章）；

6、质保承诺（格式自拟，加盖公章）；

7、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）；

8、产品图册，说明书，产品截图等，用以证明符合参数需求的证明材料。

注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须在文件封面写明正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加招采的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我院供应仪器设备，在响应过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合招采文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2025年11月13日17:00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）

六、响应文件开启时间：2025年11月14日10:30

七、项目完成时间：合同签订后30日内完成交付并安装调试。

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院（行政南楼B209）。

邮寄地址及联系人：淮安市清江浦区枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院招标办（行政南楼B209）  谢老师（收） 电话：18796007232

九、付款方式

本项目无预付款。货到安装完毕验收合格后，采购人支付合同总价的100%。

十、评判原则

最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。

十一、其它说明

1、响应人一旦参与招采即表示完全同意并理解本招采公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本院研究确定成交单位后，对其它未成交单位将不予通知（可以来电咨询），未成交的原因不予解释；

4、参与响应单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我院公告文件中的各项规定；

5、接到成交通知后成交单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生成交供应商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该成交供应商放弃此次成交权，我院有权决定第二响应单位成交；

6、招采所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次招采工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我院工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院招标办联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：0517-87088771。

十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院招标办

江苏食品药品职业技术学院

招标办

2025年11月5日

附件一：

1、货物清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI智慧中医四诊仪 | 套 | 1 |
| 2 | 单冲压片机 | 套 | 1 |
| 3 | 超声波细胞破碎仪 | 套 | 1 |
| 4 | 旋转蒸发仪所需冷阱 | 台 | 2 |
| 5 | 真空干燥箱(配真空泵） | 台 | 1 |
| 6 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 |
| 7 | 药物溶出系列设备（溶出试验仪、智能崩解仪、脆碎度检查仪、智能片剂硬度仪，一整套，其中4个仪器各1台，合计4台） | 1套 | 1 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI智慧中医四诊仪 | （一）舌面象采集仪 1、产品由标准 LED 环形光源、便携式采集装置、防尘结构底座、超清相机组成硬件，以及配套软件构成。 2、便携式采集装置采集口由多曲面与人脸轮廓立体贴合设计，避免漏光干扰采集数据准确性，遮光结构具有外观设计专利。防尘结构底座具有 LED 紫外消毒和负压排风消毒功能，工作电压 5V。 3、超清相机组件为 Tpye-C 连接线结构，与安卓电脑主机相连接，实现数据拍摄实时上传分析。 4、超清智能相机组件支持自动白平衡、 自动对焦、COMS 像素 5000 万。 5、LED 标准光源为环形光源结构，避免阴影。色温 3800K～6000K 可手动调节，亮度可调。 （二）AI 智慧屏 1、CPU：≥4 核。 2、程序运行内存：≥4G；硬盘存储：≥32G。 3、彩色液晶触摸显示屏≥21.5 英寸，分辨率≥1920×1080，具备升降旋转功能。 （三）AI 脉象仪 1、脉象信息采集：具有96点多通道微压力阵列式脉象测量传感、腕带型气动机械式自动外压加压模块，可对9种脉象测量结果生成可视化数据可分析。 2、可测量范围：脉力、脉宽、脉位、脉速 4 个维度，各 8 个等级。 3、3D 可视化脉象图：可将测量结果生成左右手的可视化数据，生成 3D 脉象立体图。 （四）智能分析功能 1、舌象特征定性、定量、定位精准分析要求：具备对舌色，舌型，苔色，苔质，舌下脉络、津液等6个维度32个舌象特征进行定性、定位、定量分析，具备对异常项进行标注的功能及其检测结果和参考值。 2、面象特征定性、定量、定位精准分析要求：系统自动对面色、眼部、鼻部、眉间、耳部、唇部20个面部特征进行定性、定位、定量分析，具备对异常项进行标注的功能及其检测结果和参考值。 3、中医人工智能健康状态辨识系统：不少于106种中医体质健康状态辨识，包含单一体质，兼夹体质、脏腑辨证等，检测结果涵盖健康分析、主要表现、健康指数变化、风险评估、调理方案推荐等，生成PDF报告可打印、生成客户专属报告二维码可扫描。 4、调理方案：根据检测结果提供药食调理、穴位保健、膳食调养，运动保健，情志起居等调理方案，具备调理方案板块和内容的自定义配置功能（需提供系统功能截图）。 5、名医咨询：提供名医线上咨询模块，可匹配医生资源进行线上咨询服务（需提供系统功能截图）。 |
| 2 | 单冲压片机 | 1.冲钉数：3个 2.最高产量（tablets/min）：60 3.最大压片直径(mm)：7 mm（1个模具）、8mm（1个模具）、10mm（1个模具） 4.最大填充深度(mm)：12-18 mm 5.最大主压力(kN)：30 6.最大片厚(mm)：8 7.主电机功率(W)：不小于500W 8.电 源：AC/220V/50Hz 9.电动机为变频调速，具有低频起动，过载自动保护功能，生产速度连续可调，单冲最高产量设定为3500片/小时。 10.壳体等零件表面喷涂无毒银灰色漆，色泽一致，牢固美观。 11.与药品接触的零部件材质，如冲模板、本体、料斗等全部采用不锈钢材料，完全符合GMP要求。 12.调压轴采用标准螺纹，互换性高，调压方便。 13.片重差异完全满足药典规定的要求。 |
| 3 | 超声波细胞破碎仪 | 1.4.3寸触摸屏，变幅杆、功率比、超声时间、超声间隔时间等参数直观、可调 2.采用脉冲式超声技术，控温性能好 3.隔音箱采用波峰吸音海绵，隔音效果好 4.可拆卸式亚克力大视窗，便于清洗、观察 5.具有频率自动跟踪、故障自动报警功能 6.最大支持20组程序储存，操作简便 7.可升降式样品台，适用于多种容器 8.程序自动纠错，过载、超温保护显示 9.显示方式：4.3寸TFT触摸屏 10.工作频率：20-25KHz自动跟踪 11.处理量：0.1-500ml需选配相应变幅杆 12.占空比：0.1-99.9% 13.温控范围:控制样品温度（0-100℃） 14.控温精度:±1℃ 15.定时范围:0-99h59min59S可设置 16.间隙/工作时间:0.1-99.9S可调 17.标配变幅杆（2只）:2mm和6mm变幅杆 18.可选配变幅杆Ø:2、3、6、8、10、12 19.输出功率W:6.5-650W可调 |
| 4 | 旋转蒸发仪所需冷阱 | 1.容积：5L 2.显示方式：LCD液晶显示 3.制冷量：875W 4.温控范围：-20℃～常温 5.温度波动度：±1℃ 6.温度显示精度：0.1℃ 7.额定流量：10L/min 8.扬程：7m 9.冷槽规格：Φ22×18cm |
| 5 | 真空干燥箱(配真空泵） | 1.控温范围：室温+10℃∽250℃ 2.温度波动：±1℃ 3.分辨率：0.1℃ 4.工作环境温度：5∽35℃ 5.内胆材质：不锈钢 6.加热方式：四周式加热 7.加热容积：50L |
| 6 | 磁力搅拌器 | 包含主机1台，温度探测棒1个，支架一个，电源线1个，熔断器1个，搅拌芯1个。 - 搅拌容量：500-3000ml - 搅拌转速：启动-2600r/min - 加热功率：300W - 温度设定范围：室温-100℃ - 控温精度：±1℃（智能型） - 电机转矩：20mN∙m - 加热盘尺寸：Φ135mm 9.尺寸 22*16*12cm |
| 7 | 药物溶出系列设备（溶出试验仪、智能崩解仪、脆碎度检查仪、智能片剂硬度仪，各1台） | 1.智能溶出试验仪： （1）可安装6个篮杆或浆杆，采用优质不锈钢材料制造的的浆杆和篮杆； （2）可安装8个185mm高度溶出杯； （3）搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm （4）转篮摆动幅度：≤1.0mm （5）转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0mm （6）调速范围：25～200转/分 （7）转速分辨率：1转/分 （8）稳速误差：≤±4 % （9）调温范围：5.0（室温）- 45.0℃ （10）温度分辨率：0.1℃ （11）控温误差：≤±0.3℃ （12）计时累计时间：≤9999分钟 （13）取样个数：≤9个不同的取样点 （14）取样时间：≤9999分钟 （15）电源功率： 220V，50Hz，5A （16）工作环境条件:温度5-37℃，相对湿度≤80% 2.智能崩解仪 （1）左右两组吊篮，可独立进行崩解实验； （2）仪器自动预置温度为37.0℃，并可随时重新设定预置温度。 （3）定时范围：10小时内任意设定； （4）温度预置范围: 5.0℃（或室温）～40.0℃任意设定，显示分辨率为0.1℃； （5）控温精度: ±0.5℃ （6）吊篮升降频率: 30～32次/分钟 （7）吊篮升降振幅: 55mm±1mm （8）筛网至杯底最小间距: 25mm±2mm （9）筛网孔径: 2mm、0.425mm(1mm孔径为可选件) 3.脆碎度检查仪 使用高精度的荷重传感器，参数设置可以保存，直至重新保存，具有校准功能。 （1）显示方式：触摸屏 （2）计时范围：0～99分59秒，可选择倒计时 （3）计数范围：0～9999次，可选择倒计数 （4）转速范围：25rpm±1rpm （5）药片重量输入范围： 0～20.000克 （6）工作电源：10±10%,60Hz;或220±10%，50Hz （7）环境温度：5-35℃ （8）相对湿度：小于80% （9）整机功率：50W 4.智能片剂硬度仪 （1）测量范围：硬度10～350N； （2）分辨率：0.1N； （3）精度 ±1.5%±1digit； （4）直径2.0～25.0mm； （5）分辨率0.01mm； （6）精度 ±0.06mm （7）度量单位：硬度 N/Kg/Sc（可选） 直径 mm/inch（可选） （8）测量方式：手动单片/自动连续(测量片数最大为100片)/可选 （9）显示：LCD显示屏，4行×8列汉字或8行×16列英文 / 可选 （10）接口：Centronic标准并行打印接口，可接微打（中文或英文输出） |
| 总预算：140000元 |  |  |

3、商务要求

（1）供货时间:合同签订后30日内完成交付并安装调试。

（2）供货地点:江苏食品药品职业技术学院6号实验楼328室。

（3）本货物质保期为 3 年。

（4）项目实施过程中，货物经验收或检测不合格，且未在甲方规定的期限内整改到位的，甲方有权拒绝付款。如存在未在甲方规定的期限内整改到位且对甲方产生影响的，甲方保留进一步追责的权利。
附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司作为成交单位，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 总价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药学院中医四诊仪等小型设备采购 |  |  |  |
| 总计 |  | ￥： （大写） |  |  |
| 备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。 |  |  |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：

（在上表中未列出而响应人认为要单独列出的报价项目，响应人可增加列出。）